Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная по ТУ 9393-012-56334457- 2012

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14038 от 02 ноября 2012 года

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная предназначена для изготовления перевязочных средств.

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная с поверхностной плотностью более 34,0г/м2 может быть использована для изготовления сорбционных перевязочных средств (салфеток, шариков, турунд и т.д.), бинтов марлевых медицинских, а также в составе ватно-марлевых повязок.

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная разреженная с поверхностной плотностью менее 34г/м2 не предназначена для изготовления бинтов марлевых медицинских и может быть использована для изготовления сорбционных перевязочных средств (салфеток, шариков, турунд и т.д.), а также в составе ватно-марлевых повязок.

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная предназначена для изготовления марлевых медицинских перевязочных средств в условиях промышленных предприятий, а также в клинических, поликлинических условиях и в домашних условиях.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Марля изготавливается в рулонах, шириной 45 см ± 2 см; 90,0± 1,5см.

Длина марли в рулоне от 100 до 1300 м (длина марли в куске не менее 100 м, допускается длина отбеленной марли в куске не менее 20 м, в количестве не более 10% от партии).

Допускается, по согласованию с заказчиком, выпуск Марли других линейных размеров.

По физико-механическим показателям Марля отбеленная должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1

Таблица 1

| Наименование изделия |  | Наименование показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностная плотность, г/м2: | Число нитей на 10см* |  | Разрывная нагрузка полоски размером 50х200мм, кгс, не менее |  |
|  |  | по основе | по утку |  |  |
| Исполнение 1 | 36,0±2,0 | 118-2 | 76-3 | 9,0 | 4,0 |
| Исполнение 2 | 34,0±2,0 | 118-2 | 70-3 | 7,5 | 3,5 |
| Исполнение 3 | 32,0±2,0 | 108-2 | 61-3 | 7,0 | 3,0 |
| Исполнение 4 | 30,0±2,0 | 104-2 | 50-2 | 6,5 | 2,8 |
| Исполнение 5 | 28,0±2,0 | 104-2 | 48-2 | 6,5 | 2,8 |
| Исполнение 6 | 26,0±2,0 | 104-2 | 44-2 | 6,5 | 2,5 |

* - плюсовые допускаемые отклонения по числу нитей на 10см для отбеленной марли не ограничиваются.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

о физико-химическим показателям Марля отбеленная должна соответствовать

требованиям, указанным в таблице 2

Таблица 2

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Реакция водной вытяжки | нейтральная |
| Массовая доля хлористых солей, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля сернокислых солей, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля кальциевых солей, %, не более | 0,06 |
| Время определения содержания окисляемых веществ, мин, не менее | 5,0 |
| Содержание аппретирующих веществ | не допускается |
| Содержание окрашивающих веществ | бесцветные вытяжки |
| Массовая доля жировых веществ, %, не более | 0,3 |
| Смачиваемость, с, не более | 10,0 |
| Капиллярность, см/ч, не менее: - для исполнения 1 - для исполнений 2-6 | 10,0 7,0 |
| Влажность, %; | 5,0-8,5 |
| Зольность, %, не более | 0,3 |
| Белизна, %, не менее | 80,0 |
| Степень устойчивости белизны, %, не более | 10,0 |

*- показатель степени устойчивости белизны определяют по согласованию изготовителя с потребителем для марли, предназначенной для стерильных перевязочных средств.

В рулонах марли, предназначенной для изготовления бинтов, не допускаются несшитые куски марли, а также сшивка марли с различными видами кромки. Сшивка марли производится на оверлочной машине.

В местах сшивки двух кусков марли допускается уменьшение ширины на 10см с каждой стороны на длине до 50см. Зауженную часть марли и шов считают условным вырезом. Расстояние от конца куска или рулона до шва и между швами не должно быть менее 10м.

Средний срок хранения Марли должен быть 6 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки марли входит:

- Марля в рулоне одного типоразмера и плотности - 1 шт.;

- Этикетка - 1 шт.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Марля может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

Марля должна храниться в соответствии с ГОСТ 7000-80 в сухих, проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, и должна быть защищена от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие марли требованиям настоящего нормативного документа, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим нормативным документом.

Гарантийный срок годности марли - 5 лет с момента её изготовления.